## Verifying analyzer performance
Протокол измерения на приборе Bioprofile 400 / Measurement protocol on a Bioprofile 400 instrument
ID протокола / Protocol ID | BP2-0008-22 |  |  | Дата / Date |  | 44576
ID протокола эксперимента / Experiment protocol ID | U-BCD-180-015-140121
Код проекта / Project code | BCD-180 |  |  | Исполнитель / Operator |  | Кейно О.А.
Проверка точности измерения прибора Bioprofile 400 #1 / Testing the accuracy of the Bioprofile 400 # 1
Измеряемая величина / Measured value | Единицы измерения / Units | Факт. значение / Actual value | Допустимое значение / Permissible value |  | Вывод / Conclusion
|  |  | Нижнее / Lower | Верхнее / Top
Контрольный уровень 1 / Control level 1 |  | - | Lot# | 16867 | Exp | 2021-12
рН | - | 6.771 | 6.69 | 6.79 | +
pO2 | mmHg | #N/A | 57.6 | 70 | #N/A | #N/A
pCO2 | mmHg | #N/A | 54.1 | 67.7 | #N/A | #N/A
Glucose | g/l | 0.93 | 0.75 | 1.25 | +
Lactate | g/l | 1.12 | 0.89 | 1.39 | +
NH4+ | mmol/l | 0.74 | 0.61 | 1.11 | +
Na+ | mmol/l | 77 | 69.7 | 85.3 | +
K+ | mmol/l | 1.9 | 1.71 | 2.29 | +
Контрольный уровень 2 / Control level 2 |  | - | Lot# | 16794 | Exp | 2021-12
рН | - | 6.99 | 6.921 | 7.021 | +
pO2 | mmHg | #N/A | 96.5 | 116.5 | #N/A | #N/A
pCO2 | mmHg | #N/A | 37.4 | 46.2 | #N/A | #N/A
Glucose | g/l | 5.16 | 4.34 | 5.84 | +
Lactate | g/l | 2.82 | 2.55 | 3.45 | +
NH4+ | mmol/l | 4.49 | 3.85 | 5.65 | +
Na+ | mmol/l | 130 | 122.5 | 140.9 | +
K+ | mmol/l | 3.9 | 3.58 | 4.42 | +
Контрольный уровень 3 / Control level 3 |  | - | Lot# | 101138 | Exp | 2022-01
рН | - | 7.377 | 7.376 | 7.476 | +
pO2 | mmHg | #N/A | 130.9 | 159.5 | #N/A | #N/A
pCO2 | mmHg | #N/A | 18.7 | 25.1 | #N/A | #N/A
Glucose | g/l | 14.05 | 12.75 | 17.25 | +
Lactate | g/l | 4.32 | 4.25 | 5.75 | +
NH4+ | mmol/l | 10.11 | 8.68 | 11.68 | +
Na+ | mmol/l | 185 | 166.7 | 203.3 | +
K+ | mmol/l | 6.2 | 5.55 | 6.85 | +
Контрольный уровень 4 / Control level 4 |  | - | Lot# | 33945 | Exp | 2022-06
Glutamine | mmol/l | 1.03 | 0.82 | 1.32 | +
Glutamate | mmol/l | 0.62 | 0.33 | 0.83 | +
Контрольный уровень 5 / Control level 5 |  | - | Lot# | 16447 | Exp | 2021-12
Glutamine | mmol/l | 4.7 | 4.5 | 6 | +
Glutamate | mmol/l | 2.4 | 1.76 | 2.36 | -, deviation, | 0.0169491525423729
Вывод о работе анализатора: /Conclusion about the performance of the analyzer: |  |  | Все показатели соответствуют значениям контрольных уровней. Анализатор готов к работе. / All indicators correspond to the values of control levels. The analyzer is ready for use.

## Measurement results
Результаты измерения Bioprofile 400 #1 / Bioprofile 400 #1 measurement results.
Режим / Mode | № | Анализируемый образец / Analyzed sample |  | Показатель / Parameter | Значение / Value | Единицы измерения / Units | Примечание / Note
tray | 1 | 1234567 |  | map[pH:123]map[PO2:234] | 7.26 | -
manual |  |  | PO2 | #N/A | mmHg
manual |  |  | PCO2 | #N/A | mmHg
tray |  |  | Gln | 3.76 | Mmol/l
tray |  |  | Glu | 4.33 | Mmol/l
tray |  |  | Gluc | 6.54 | g/l
tray |  |  | Lac | 0.62 | g/l
tray |  |  | NH4+ | 2.45 | Mmol/l
tray |  |  | Na+ | 88 | Mmol/l
tray |  |  | K+ | 7.8 | Mmol/l
tray |  |  | Osm | 285.9 | mOsm/kg
manual |  |  | A,Sat | #N/A | %
manual |  |  | COSat | #N/A | %
manual |  |  | HCO3 | #N/A | Mmol/L